|  | DERİN DONDURUCU (UĞUR Buz Makinası) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ANORGANİK KİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-258 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 1/28 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-21 Anorganik Kimya Öğrenci laboratuvarında bulunan Uğur markalı buz makinası dondurucunun kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Derin dondurucunun kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Derin dondurucunun kullanımından ve bakımından “Anorganik Kimya Öğrenci Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi ‘nde belirtilen öğretim elemanları araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Uğur

Model: Buz makinası

Seri no: 21010800001503100536

Yapım yılı: 2014

Alındığı yıl: 2015

3.2. KULLANIM AMACI

Kimyasalların uygun sıcaklık aralıklarında saklanmasını sağlar.

3.3. ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Derin dondurucular -15 ile -25 °C aralığında, soğutma sağlar. İçerisinde kullanım kolaylığı sağlayan raf sistemi vardır.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Şebeke geriliminin 220 V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır. Cihaz düzgün bir zemine dengeli bir şekilde havalandırma deliklerini kapatmadan yerleştirilir.

Cihaz elektrik bağlantı prizine takılır.

Dondurucuya ait kontrol panelindeki termostat düğmesi Açma konumuna getirilir. Termostat düğmesi kullanılarak istenilen sıcaklık ayarlanır.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın kalibrasyonu gerekmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Dondurucu en iyi soğutma performansını ve minimum enerji tüketimini 25-32°C ortam sıcaklığında verir. Bu nedenle dondurucunun çalışacağı ortam bu sıcaklık seviyelerinde olmalıdır.

5. ALTYAPI

Dondurucunuzun sağlıklı soğutma yapabilmesi için önünde ve arkasında en az 10 cm boşluk bırakılmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Dondurucunuzun iç yüzeyinde zamanla kapağının açılıp kapanmasından dolayı kar ve buz birikmesi oluşur. Bu durum dondurucunuzun verimliliğini kötü yönde etkiler ve gereğinden fazla enerji tüketimine sebeb olur.  Bu karlanmanın kalınlığı 2-3 mm civarında ise problem teşkil etmez.

Ancak kalınlık 15-20 mm seviyelerinde ise mutlaka temizlenmesi gerekir.

Dondurucuyu boşaltma işleminden sonra dondurucunuzun fişini uç kısmından tutarak çekilir ve dondurucunun kapağını açık bırakılır. Buz çözme işlemi tamamlandıktan sonra dondurucunun içi kuru pamuklu bir bez ile temizlenip kurulanır.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Satıcı firma ile temasa geçilir.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Dondurucu uzun süre kullanılmayacaksa, dondurucunun fişi prizden çıkarılır, temizliği yapılıp, üstünü pamuklu bir örtü ile örtülerek laboratuarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

|  | MANYETİK KARIŞTIRICI (DAIHAN-yeni) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ANORGANİK KİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-258 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 4/28 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-21 Anorganik Kimya Öğrenci Laboratuarında bulunan DAIHAN marka Manyetik Karıştırıcı cihazının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Manyetik Karıştırıcı cihazının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Cihazının bakımından “Anorganik Kimya Öğrenci Laboratuarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi”nde belirtilen öğretim elemanları ve araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: DAIHAN

Model: Wisestir MSH-20A

Seri no: 0400985140N020

Yapım yılı: 2015

Alındığı yıl: 2015

3.2. KULLANIM AMACI

Hazırlanacak  olan  çözeltilerde  çözünen  kimyasalın  çözen  içinde;  homojen  bir  şekilde,  düzenli karıştırma işlemi yapılarak, uygun erime sıcaklığında çözülebilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Değişken hız, hafif karıştırmada ±%1 doğruluk payında 1200 rpm’ e kadar ayarlanabilir. Cihaz oda sıcaklığından maksimum 300 °C ısıya erişir.

| 3.4. CİHAZIN KULLANILMASI |  |  |
| --- | --- | --- |

1- Cihaz çalıştırılmadan önce tüm elektrik bağlantıları yapılmalıdır. Şebeke geriliminin 220 V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır.

2- Karışımı yapılacak çözelti hazırlandıktan sonra, çözelti kabına temiz manyetik balık atılır.

3- Çözelti kabı manyetik karıştırıcının üzerine yerleştirilir.

4- Cihaz üzerindeki düğmeler ile manyetik balığın dönüş hızını belirlemek için RPM ve çözülmenin gerçekleşeceği ısı değeri ayarlanır.

3.5. KALİBRASYON

Cihaz kalibrasyon gerektirmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.

5. ALTYAPI

Düz ve sabit bir zeminde bulunmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Cihaz ıslanma durumunda ve cihaza kimyasal dökülmesi durumunda %70’lik alkol ile temizlenir.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Cihaz kullanıcısı tarafından taşınabilir.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır, karton kutu ambalajında

laboratuarda saklanır.

Korunması: Belli aralıklarla genel temizliğinin yapılması gerekir.

|  | MANYETİK KARIŞTIRICI (DAIHAN) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ANORGANİK KİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-258 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 7/28 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-21 Anorganik Kimya Öğrenci Laboratuarında bulunan DAIHAN marka Manyetik Karıştırıcı cihazının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Manyetik Karıştırıcı cihazının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Cihazının bakımından “Anorganik Kimya Öğrenci Laboratuarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi”nde belirtilen öğretim elemanları ve araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: DAIHAN

Model: Wisestir MSH-20A

Seri no: 0400985149H057

Yapım yılı:

Alındığı yıl: 2015

3.2. KULLANIM AMACI

Hazırlanacak  olan  çözeltilerde  çözünen  kimyasalın  çözen  içinde;  homojen  bir  şekilde,  düzenli karıştırma işlemi yapılarak, uygun erime sıcaklığında çözülebilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Değişken hız, hafif karıştırmada ±%1 doğruluk payında 1200 rpm’ e kadar ayarlanabilir. Cihaz oda sıcaklığından maksimum 300 °C ısıya erişir.

| 3.4. CİHAZIN KULLANILMASI |  |  |
| --- | --- | --- |

1- Cihaz çalıştırılmadan önce tüm elektrik bağlantıları yapılmalıdır. Şebeke geriliminin 220 V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır.

2- Karışımı yapılacak çözelti hazırlandıktan sonra, çözelti kabına temiz manyetik balık atılır.

3- Çözelti kabı manyetik karıştırıcının üzerine yerleştirilir.

4- Cihaz üzerindeki düğmeler ile manyetik balığın dönüş hızını belirlemek için RPM ve çözülmenin gerçekleşeceği ısı değeri ayarlanır.

3.5. KALİBRASYON

Cihaz kalibrasyon gerektirmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.

5. ALTYAPI

Düz ve sabit bir zeminde bulunmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Cihaz ıslanma durumunda ve cihaza kimyasal dökülmesi durumunda %70’lik alkol ile temizlenir.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Cihaz kullanıcısı tarafından taşınabilir.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır, karton kutu ambalajında

laboratuarda saklanır.

Korunması: Belli aralıklarla genel temizliğinin yapılması gerekir.

|  | pH Metre (HANNA ) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ANORGANİK KİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-258 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 10/28 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-21 Anorganik Kimya Öğrenci Laboratuvarında bulunan HANNA marka pH Metre cihazının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. pH Metre cihazının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Cihazın kullanımından, kalibrasyonundan ve bakımından “Anorganik Kimya Öğrenci Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi ‘nde belirtilen öğretim elemanları araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: HANNA

Model: Edge

Seri no: C0135007

Yapım yılı: 2015

Alındığı yıl: 2015

3.2. KULLANIM AMACI

Cihaz pH, potansiyel ve sıcaklık ölçümü için kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Ölçüm aralığı: -2.000-19.999 pH, -999.9- +999.9 mV, -5.0- +105.0 0C

Hassasiyeti: 0.001 pH, 0.01 mV, 1 0C

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Cihaz ON∕OFF düğmesinden açılır. CAL tuşuna basılır ve ekranda AutoCal TEC ve Ct1 yazısı görülür.

Temiz, kurulanmış pH elektrodu ilk tampon çözeltisinin içine batırılır; RUN ENTER tuşuna basılır. Ekranda AR yanıp sönmeye başlar. Elektrod voltaj değeri görülür. Değer sabitleşince ekranda Ct2 yazısı çıkar.

Ct2 yazısı çıkmasıyla elektrod ilk tampon çözeltiden çıkarılır, destile su ile yıkanır, kurulanır 2. tampon çözeltisine daldırılır. RUN ENTER tuşuna basılır. Ekranda AR yanıp sönmeye başlar. Elektrod voltaj değeri görülür. Değer sabit oluğunda AR kaybolur.

AR yazısının kaybolmasıyla iki noktada kalibrasyon işlemi biter. Ekranda eğimin (mV∕ pH) değeri çıkar. RUN ENTER tuşuna basılır. Ekranda asimetri (mV) değeri görülür. pH ölçümünü yapmak için ekranda pH görülene dek M tuşuna basılır. Yıkanmış kurulanmış elektrod örnek çözeltisine daldırılır. pH değeri ekrandan okunur.

pH ölçümleri yukarıdaki kalibrasyon ve ölçüm basamakları izlenerek yapılmalıdır.

3.5. KALİBRASYON

Belli pH’daki tampon çözeltilerle kalibre edilir.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Çalışma ortamının -25-65 0C, ölçüm için 0-55 0C sıcaklık aralığında ve bağıl nemin yıllık ortalamasının %75’den az, 30 günlük periyotta %95’ten az olması, elektromanyetik alandan korunması gerekir.

5. ALTYAPI

Güç kaynağı: 220 VAC, 50 Hz/400 mA veya 4 adet AA 1.5 V alkalin manganez tip pil

6. BAKIM ŞARTLARI

Cihazın kullanıcısı tarafından genel temizliği yapılmalı, dış kaplaması isopropanol ile dezenfekte edilmelidir. Aseton ve benzeri temizleyiciler kullanılmamalıdır. Cam elektrodu kullanılmadığı sürece kuru ortamda bırakmamak, tampon çözeltisinde veya KCl çözeltisinde bekletmek gerekir. Elektrodun cam membranının mekanik olarak zarar görmesi engellenmeli, sert malzemelerle silinmemelidir.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Cihaz kullanıcısı tarafından taşınabilir.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuarda saklanır.

Korunması: Gerekli genel temizliğinin yapılması gerekir.

|  | SAF SU CİHAZI (Pure Water System) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ANORGANİK KİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-258 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 13/28 |

- AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-21 Anorganik Kimya Öğrenci Laboratuvarında bulunan saf su cihazının nasıl kullanılacağını açıklar. Saf su cihazının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Saf su cihazı öğrenciler ve tüm öğretim elemanları tarafından kullanılmaktadır. Saf su cihazının bakımından “Anorganik Kimya Öğrenci Laboratuarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi”nde belirtilen öğretim elemanları ve araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Water Purification System (Pure Water System İnnovation)

Model: Human Power I+

Seri no: HMTU-102118

Yapım yılı:

Alındığı yıl: 2004

3.2. KULLANIM AMACI

Cihaz çözeltilerin hazırlanması ve reaksiyonlar için gerekli suyu saflaştırmak amacıyla kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Cihaz suyu destile (RO) ve bidestile (UP) olarak saflaştırır.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

- Ana vanadan su açılır.

- Cihazın bağlı olduğu musluk açılır.

- Cihaz arkasındaki düğmeden açılır.

- Cihazın üstünde bulunan RO düğmesine basılarak destile su elde edilir.

- Cihazın üstünde bulunan UP düğmesine basılarak bidestile su elde edilir.

- Cihazı kapatmak için önce RO düğmesine basılır.

- Cihazın arkasındaki düğme kapatılır.

- Cihazın bağlı olduğu musluk kapatılır.

- Ana vanadan su kapatılır.

3.5. KALİBRASYON

Kalibrasyon gerektirmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz musluğa yakın yere konulmalı ve cihaza gelen musluk suyunun temiz olup olmadığı kontrol edilmelidir. Cihaz kesinlikle susuz çalıştırılmamalıdır.

5. ALTYAPI

Cihazın filtreleri duvara monte edildiği için cihaz duvara yakın bir yere konulmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

- Ön filtreler (pre-filtre) kirlendiği zaman değiştirilmelidir.

- Aktif karbon ve reçine filtreler 3 ayda bir değiştirilmelidir.

- RO ve UP filtreleri kirlendiği zaman değiştirilmelidir. Bu filtreler kirlendiği zaman alet uyarı ikazı vermektedir.

7. CİHAZIN	TAŞINMASI,	MUHAFAZASI,	DEPOLANMASI	İLE İLGİLİ

GEREKLİLİKLER

Taşınma: Özel bir önlem gerekmez.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir.

|  | SANTRİFÜJ (Elecromag M4812M) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ANORGANİK KİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-258 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 16/28 |

- AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-21 Anorganik Kimya Öğrenci Laboratuvarında bulunan Electromag M4812 marka santrifüj cihazının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Santrifüj cihazının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Santrifüjlerin kullanımından, temizliğinden ve bakımından “Anorganik Kimya Öğrenci Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi”nde belirtilen öğretim elemanları araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Electromag

Model: M4812

Seri no: 04112702

Yapım yılı: 2004

Alındığı yıl: 2007

3.2. KULLANIM AMACI

Çok ince tanecikli çökeltilerin çöktürülmesi amacıyla kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Cihazın sigortası açılır

Gerekli dönme hızı ayarlanır ve gerekirse zaman ayarı da yapılır.

Santrifüj tüpleri içerisine karşılıklı olarak aynı ağırlıkta yada hacimde olması dikkate alınarak yerleştirilir.

Cihaz çalıştırılır.

Cihaz durduğunda lid düğmesine basılarak kapağı açılır ve santrifüj tüpleri alınır.

3.5. KALİBRASYON

-

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Laboratuar koşulları altında titreşim olmayacak düz bir zeminde kullanılır.

5. ALTYAPI

Titreşimden en az etkilenecek düz ve sabit bir zeminde bulunmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Her kullanımdan sonra cihazın üzeri ve içi temizlenmeli ve elektrik bağlanıtısı cihazın açık olmadığından emin olunarak kesilmelidir.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Elle taşınabilir boyutlarda olduğundan dolayı, istenilen ortama taşınarak kullanılabilinir.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuarda saklanır.

Korunması: Sorumlusundan başka kişi tarafından kullanılmaması, gerekli temizliğinin yapılması gerekir.

|  | TERAZİ ( RADWAG ) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ANORGANİK KİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-258 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 19/28 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-21 Anorganik Kimya Öğrenci Laboratuvarında bulunan RADWAG marka terazinin kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Terazinin kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Terazinin kullanımından, kalibrasyonundan ve bakımından “Anorganik Kimya Öğrenci Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi”nde belirtilen öğretim elemanları araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Radwag

Model: PS 3500/C12

Seri no: 365163/12, 365164/12

Yapım yılı: 2012

Alındığı yıl: 2014

3.2. KULLANIM AMACI

Numunelerin tartılmasında kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Tartım aralığı 220 grama kadar, tartım hassasiyeti 0,01 dir.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Cihazın su terazisi oynama yapmayacak ve etrafı hava akışına izin vermeyecek şekilde yerleştirilir.

Tartımın yapılacağı kap terazinin tablasına yerleştirilir. Göstergenin sabitlenmesi beklenir.

T düğmesine basılarak gösterge sıfırlanır.

Tartım kabına tartılacak numune konulur, göstergeden tartım okunur.

3.5. KALİBRASYON

Her tartımdan önce su terazisinin yerinde olup olmadığı kontrol edilir. Cihazın kalibrasyonu otomatiktir.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Laboratuar sıcaklıkları -10 ile +40°C arasında olmalı ve ani değişim 20°C değerini aşmamalıdır.

5. ALTYAPI

Titreşimden en az etkilenecek düz ve sabit bir zeminde bulunmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Her tartımdan sonra cihazın üzeri ve etrafı temizlenir.

- CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Kalibrasyonu yapan firma ile temasa geçilir ve kalibrasyonu yaptırılır.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuarda saklanır.

Korunması: Sorumlusundan başka kişi tarafından kullanılmaması, gerekli temizliğinin yapılması gerekir.

|  | TERAZİ ( RADWAG ) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ANORGANİK KİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-258 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 21/28 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-21 Anorganik Kimya Öğrenci Laboratuvarında bulunan RADWAG marka terazinin kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Terazinin kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Terazinin kullanımından, kalibrasyonundan ve bakımından “Anorganik Kimya Öğrenci Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi”nde belirtilen öğretim elemanları araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Radwag

Model: WTB 2000

Seri no: 475457

Yapım yılı: 2016

Alındığı yıl: 2016

3.2. KULLANIM AMACI

Numunelerin tartılmasında kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Tartım aralığı 220 grama kadar, tartım hassasiyeti 0,01 dir.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Cihazın su terazisi oynama yapmayacak ve etrafı hava akışına izin vermeyecek şekilde yerleştirilir.

Tartımın yapılacağı kap terazinin tablasına yerleştirilir. Göstergenin sabitlenmesi beklenir.

T düğmesine basılarak gösterge sıfırlanır.

Tartım kabına tartılacak numune konulur, göstergeden tartım okunur.

3.5. KALİBRASYON

Her tartımdan önce su terazisinin yerinde olup olmadığı kontrol edilir. Cihazın kalibrasyonu otomatiktir.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Laboratuar sıcaklıkları -10 ile +40°C arasında olmalı ve ani değişim 20°C değerini aşmamalıdır.

5. ALTYAPI

Titreşimden en az etkilenecek düz ve sabit bir zeminde bulunmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Her tartımdan sonra cihazın üzeri ve etrafı temizlenir.

- CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Kalibrasyonu yapan firma ile temasa geçilir ve kalibrasyonu yaptırılır.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuarda saklanır.

Korunması: Sorumlusundan başka kişi tarafından kullanılmaması, gerekli temizliğinin yapılması gerekir.

|  | ULTRASONİK BANYO (EVEREST) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ANORGANİK KİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-258 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 23/28 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-21 Anorganik Kimya Öğrenci Laboratuvarında bulunan Everest markalı ultrasonik banyonun kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Ultrasonik banyonun kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Ultrasonik banyonun kullanımından ve bakımından “Anorganik Kimya Laboratuvarı öğretim elemanları ve araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Everest

Model: Cleanex401

Seri no: 1600010

Yapım yılı: 2015

Alındığı yıl: 2015

3.2. KULLANIM AMACI

Cihaz ultrasonik dalgalarla kimyasal,biyolojik,fizyolojik çalışmalarda materyallerin degaze edilmesi,çözünmesi ve parçalanarak homojenize edilmesi için kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Cihazın iç hacmi 4LT dir.

Cihaz 80°C’ ye ısıtabilmektedir Cihaz 60 dakika ısıtmaktadır.

Cihazın ultrasonik frekansı 25 khz’dır.

Cihazda taşıma sepeti ve kapağı bulunmaktadır.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Cihaz START düğmesi ile açılır

TIMER tuşu ile zaman ayarı yapılır

HEATER tuşu ile sıcaklık ayarı yapılır STOP tuşu ile cihaz kapatılır.

3.5. KALİBRASYON

Kalibrasyon işlemi gerektirmemektedir.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Laboratuar sıcaklıkları 5 ile 40 °C arasında olmalı

5. ALTYAPI

Düz ve sabit bir zeminde bulunmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Her işlemden sonra içindeki saf su dökülür ve etrafı temizlenir.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Satın alınan firma ile temasa geçilir

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuarda saklanır.

Korunması: Sorumlusundan başka kişi tarafından kullanılmaması, gerekli temizliğinin yapılması gerekir.

|  | VAKUM POMPASI ( ROCKER) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ANORGANİK KİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-258 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 26/28 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-21 Anorganik Kimya Öğrenci Laboratuvarında bulunan ROCKER markalı vakum pompasının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Vakum pompasının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Pompanın kullanımından, kalibrasyonundan Anorganik Kimya Öğrenci Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesinde belirtilen öğretim elemanları ve araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: ROCKER

Model: ROCKER 300

Seri no: 167300-22-AEE0859

Yapım yılı:

Alındığı yıl: 2016

3.2. KULLANIM AMACI

Cihaz	kimyasal	buharların	pompalanmasını	kapsayan uygulamalarda

(destilasyon, buharlaşma, kurutma vb.) kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Cihazın hızlı boşaltma için yüksek emme gücü 1.7 m3/h . Maksimum basınç 9mbardır.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Tahliye edilecek sistem ve tüm hortum bağlantıları mekanik olarak sağlam olduğundan emin olunur. Hatları gaz bakımından sızdırmaz olarak bağlanır.

Elektrik soketine sahip cihaz, korumalı prize takılır.

İki kademeli düğmesi açılır.

3.5. KALİBRASYON

Her zaman yeterli miktarda temiz hava akışı sağlanmalı, gerekirse, dahili otomatik havalandırma sistemi (fan) konulmalıdır.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz soğuk ortamdan çalışma alanına getirildiğinde ortam sıcaklığına gelmesi beklenilmelidir.

Havalandırma ve yakınındaki parçalar arasından en az 20 cm mesafe bırakılmalıdır.

Cihaz yumuşak zemin üzerine konulmamalıdır; bu havalandırmaya giden havayı etkileyebilir veya bloke edebilir.

5. ALTYAPI

Cihaz için düz ve yatay duruş alanı seçilir. Pompanın, pompa ayakları üzerinde sağlam ve güvenli bir tutuşa sahip olması gerekir.

6. BAKIM ŞARTLARI

Her müdahaleden önce cihaz prizden çekilir.

Bakım çalışmalarına başlamadan önce cihaz havalandırılır.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir.