1.AMAÇ

Bu doküman iklimlendirme dolabı kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. İklimlendirme dolabının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. KAPSAM

Bu doküman iklimlendirme dolabının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

3.  TANIMLAR

Bu dokümanda kullanılmamıştır.

4. SORUMLULUKLAR

İklimlendirme kabininin kullanımından ilgili öğrenci ve öğretim üyeleri sorumludur.

5. UYGULAMA

- Cihaz sıcaklık, nem ve ışıklandırmanın kontrollü olduğu koşullarda bitkilerin büyütülmesi amacı ile kullanılır.

- Cihaz ışık açık olduğunda 10-50 oC arasında, ışık kapalı olduğunda ise 0-50 oC arasında sıcaklık kontrol aralığına sahiptir. 0-20000 Lx arasında parlaklık kontrol aralığı vardır. Nem kontrol aralığı 15-45 oC arasında ve ışık sıfır aşamasında iken %60-90 RH ve yine aynı sıcaklık aralığında, ışık 5 aşamasında iken %55-85 arasındadır.

- Şebeke geriliminin 230 V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır.

- Cihazın kapı kısmında 5 adet floresan lamba ve 5 adet starteri iç tarafta monte edilmiş durumdadır. Bu nedenle cihazın dış  kapısı açılıp kapatılırken dikkat edilmelidir.

- Cihazın ön kısmında kontrol paneli bulunmaktadır. Kontrol paneli sıcaklık, nem, ışık programı ve alarm ile ilgili ayarlamaların yapılması amacıyla kullanılır.

- Dolabın 4 adet tekerleği vardır. Dolabın kullanılacağı yere sabitlenmesi için seviye ayaklarını kullanarak öndeki iki tekerleğin zeminle teması kesilir.

- Dış kapının altında bulunan iç kapı hava kaçışını en aza indirir.

- Kapı açıldığında kapı düğmesi sayesinde hava sirkülasyon fanı serin havanın kaçışını en aza indirmek için durur.

- Cihazda sağ ve sol kapılarda da 5 er adet floresan lamba bulunur. Bu lambaların değişimi için sağ ve sol kapılar kullanılır.

- Cihazın ön tarafındaki ekran dolap çalıştırıldığında aktif hale geçer. Fabrika ayarları sıcaklık için 25 oC, Işık 0 LS, ve RH % 60 olacak şekilde ayarlanmıştır. Tarih ve zaman fabrikada ayarlanmıştır.

- Ana ekranda, çalışma durumu, program adı, kapının açık-kapalı olma durumu, sıcaklık, ışık ve göreceli nemin o anki değerleri, tarih ve zaman görünür.

- Programlama için “Menu” seçeneğinden “Edit ”seçilir. “Menu” tuşundan “new” seçeneği seçilir ve model bir program ekranda görülür. Ok tuşları ile istenilen özellikler girilir. Tüm veriler girildikten sonra “Menu” tuşuna basılır ve “Save” seçilir.

- Cihaz laboratuar ve oda koşullarında, dik konumda kullanıma uygundur.

- Cihaz dış ortamda kullanılmamalı, yağmur suyuna maruz kalmamalıdır.

- Cihaz asla nemli veya su dökülme ihtimali olan yerlere kurulmamalıdır.

- Cihazın üzerine asla su dökülmemelidir.

- Cihazın alt kısımda bulunan filtresinin kullanım devam ettiği sürece ayda bir kez temizlenmesi gerekir. Tıkalı filtre kompresör ömrünü azaltacak ve soğutma işleminde aksaklığa yol açacaktır.

- Cihazın içi ve dışı her ay kuru bir bezle silinmelidir.

- Buharlaşma tepsisinin yılda 2-3 kez temizlenmesi gerekir.

- Cihazın ölçüm boşluğunun daima kapağı ile kapalı tutulması gerekir. Bu kısmın tam kapatılmaması soğutmanın zayıflamasına ve deliğin dışında yoğunlaşmaya neden olur.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Kullanım Kılavuzu

1.AMAÇ

Bu doküman laminer akış kabini kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. İklimlendirme dolabının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. KAPSAM

Bu doküman laminer akış kabini kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

3.  TANIMLAR

Bu dokümanda kullanılmamıştır.

4. SORUMLULUKLAR

Laminer akış kabininin kullanımından ilgili öğrenci ve öğretim üyeleri sorumludur.

5. UYGULAMA

- Havanın belirli bir alanda hijnenik olarak filtrelenmesi amacıyla kullanılır.

- Ölçüm aralığı ve hassasiyeti bu cihaz için uygulanmaz.

- Şebeke geriliminin 230 V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır.

- Cihazda kullanım paneli gösterim, anahtarlar ve durum göstergesi olmak üzere üç ayrı işlevsel üniteye ayrılmıştır.

- Gösterim ünitesi numaraları ve yazıyı gösterir.

- Anahtarlar ünitesinde, ON tuşu cihazı açıp-kapamada, h(m/s) tuşu çalışma saati ve akış gibi veriler arasındaki geçişte, ampul işaretli tuş kabin içindeki ışığın açılıp kapanmasında, yanındaki tuş güç kaynağı ya da cihaz içindeki prizlerin kullanıma açık ya da kapalı hale getirilmesinde, UV yazılı tuş UV dezenfeksiyonun aktif hale getirilmesine (UV lambasının kurulumu isteğe bağlıdır, eğer kurulmadıysa bu tuşun bir işlevi olmayacaktır), yanındaki tuş alarmı susturmak için kullanılır.

- Durum gösterge ünitesinde, sarı ışığın yanması hava sisteminin azaltılmış kapasite ile çalıştığını gösterir. Kırmızı ışığın yanması hava akışının sürekli olmadığını, yeşil ışık akışın sağlandığını gösterir. Üzerinde el şekli olan tuşun üzerindeki lambalar kırmızı rente yanması ön camın çalışma pozisyonunda olmadığını, yeşil yanması ön camın çalışma pozisyonunda olduğunu gösterir.

- Cihaz, açma-kapama tuşuna 3 saniye basılı tutularak açılır.

- Ön camın gerekli hizaya gelmesi ile durum göstergesinde ışıklar yeşile dönecektir.

- Rutin olarak kullanımı durumunda cihazın filtresinin sayacın göstergesine göre değiştirilmesi gerekir.

- Cihaz laboratuvar ve oda koşullarında kullanıma uygundur.

- Cihazın kullanılır alan ölçüleri 1200 x 780 x 465 mm dir.

- UV, ön kapak kapalı iken çalıştırılabilir.

- Cihazın yerinin sıklıkla değiştirilmemesi gerekir.

- Cihaz, kapı-pencere arası gibi hava akımına maruz kalacağı bir ortamda bulunmamalıdır.

- Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

- Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır.

- Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Kullanım Kılavuzu

1.AMAÇ

Bu doküman optik mikroskop kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Optik mikroskop kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. KAPSAM

Bu doküman optik mikroskop cihazının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

3.  TANIMLAR

Bu dokümanda kullanılmamıştır.

4. SORUMLULUKLAR

Optik mikroskop cihazının kullanımından ilgili öğrenci ve öğretim üyeleri sorumludur.

5. UYGULAMA

- Optik mikroskop, Nikon DS‐Fi1 marka video kamera, NIS Elements ve LUCIA yazılım programları ile hem dijital görüntü alma hem de görüntü üzerinde analiz yapma imkânı sağlar. Numune hazırlama işlemi uygulanmış  düzgün yüzeyli parçaların yüzeylerinden yansıyan ışık yardımıyla görüntü alır.

- Hem üstten hem de alttan aydınlatma özelliği vardır.

- 50, 100, 200, 500 ve 1000 kat büyütmeye çıkabilen objektiflere sahiptir.

- Nikon DS‐Fi1 marka kamera ile görüntünün bilgisayara aktarılması ve fotoğrafının çekilmesi sağlanır.

- İncelenecek malzeme sıvı içerikli ise iki lamel arasında, katı ise beyaz fontlu küçük plaka üzerinde olacak şekilde merceklerin odağına konulur.

- Cihazın fişi takılır. Cihazın “ON/OFF” düğmesi “ON” konumuna getirilir ve açılır.

- Gözlemle işlemi için gözler izleme bölümlerine yaklaştırılır.

- Netlik sağlamak için yanlarda bulunan ayar vidaları oynatılır.

- İnceleme sonrası malzeme uygun şekilde mikroskoptan çıkartılır.

- Cihazın “ON/OFF” düğmesi “OFF” konumuna getirilir ve cihaz kapatılır.

- Cihazın fişi çıkartılır.

- Cihaz tozdan korunmalıdır. Belirli aralıklarla tozu alınmalıdır. Merceklere zarar gelmemesi için kapalı kutularında bekletilir. Gözlem yapılan izleme bölümleri üzeri kapatılarak korunur.

- Cihaz, çarpmaya ve düşmeye karşı korunmalıdır. Sabit bir masa üzerinde gözlemler yapılmalıdır. Gözlemleme işlemi sırasında eldiven kullanılmalıdır.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Kullanım Kılavuzu

1.AMAÇ

Bu doküman otoklav kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Otoklav kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. KAPSAM

Bu doküman otoklav kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

3.  TANIMLAR

Bu dokümanda kullanılmamıştır.

4. SORUMLULUKLAR

Otoklav kullanımından ilgili öğrenci ve öğretim üyeleri sorumludur.

5. UYGULAMA

- Cihaz farklı materyallerin yüksek sıcaklık ve basınç altında sterilizasyonun yapılması amacıyla tasarlanmıştır.

- Cihaz 105-126 ºC sıcaklıklarda, 1-250 dk sterilizasyon sağlayabilmektedir. Alarm sıcakıl aralığı 45-60 ºC’dir. Maksimum işlem basıncı 1.9 kgf/cm2G (0.186MPa)’dır.

- Cihaz açma/kapama düğmesi “on” konumuna gitirilir.

- Kapak açılır.

- Cihazın kazanı alt tablanın ortasındaki delikten su görünenen kadar su ile doldurulur.

- Sterilizasyonu yapılacak materyaller cihazın içine yerleştirilir

- Sterilizasyonu yapılacak materyal atık torbası ya da benzer bir malzeme ise torbayı metal sepet içine koyarak cihaz içine yerleştiriniz.

- Cihazın kapağı kapatılır (Magnet sesini kontrol ederek kapatınız).

- Maniveal kolu “lock” konumuna getirilir.

- “Mode” düğmesine basılır ve uygun mode seçilir.

Mode 1: Agar besiyeri sterilizasyonu için (sterilizasyondan sonra koagulasyonu önler).

Mode 2: Su, besiyeri, çözeltiler ve sıvı ilaçlar gibi yüksek sıcaklık ve basınca dayanıklı sıvılar için

Mode 3:  Yüksek sıcaklık ve basınca dayanıklı cam, seramik, metal ya da plastik gibi malzemeler için

- Ayarlanmış 3 mode dışında işlem değerlerini değiştirmek için SET/ENT düğmesine basılır

- Değiştirilecek değeri seçmek için “NEXT” düğmesine basılır. Her bir basışta “temp, time, exhaust panel, warming temp” olmak üzere farklı bir seçenek görünür.

- İstenilen ayar değişikliği yapıldıktan sonra “SET/ENT”düğmesine basılır.

- Sıvıların sterilizasyonu için cihazı istenilen sterilizasyon süresinden daha uzun bir süreye set edilmesi gereklidir.  Örneğin 3 lt lik bir sıvının set sıcalığına gelmesi 30 dk alır. Bu nedenle “ set sterilizasyon time” 30+ 20=50 dk’ya ayarlanmalıdır.

| Sıvı hacimleri | Gecikme zamanı |
| --- | --- |
| 3 litre | 30 dk |
| 2 litre | 25 dk |
| 1 litre | 20 dk |
| 500 cc | 15 dk |

- Tahliye şişesindeki su seviyesinin “high” ve “low” arasında olduğu ve kapağının kapalı olduğu kontrol edilir.

- START/STOP düğmesine basılır.

- İşlem tamamlandıktan ve cihazın kapağı açılabilir sıcaklık ve basınca geldiğinde kapak açılır

- Cihaz içindeki matelyaller çıkartılır.

- Cihaz içindeki materyaller halen dokunulabilir sıcaklıkta olamayabileceğinden eldiven kullanılmalıdır.

- Cihazın açma/kapama düğmesi “Off” konumuna getirilir.

- Cihazın periyodik bakımı yoktur ve kalibrasyonu gerekmez.

- Cihaz laboratuar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.

- Cihazın kullanılabilir hacmi 1000 ml’dir.

- Cihazı patlayabilme yanabilme, oksitleyici ve alev alabilme gibi özellikleri olan zararlı materyaller ve alkali içerikli maddelerin sterilizasyonu için kullanmayınız.

- Cihazın kapağını açmadan önce basıncın 0 kgf/cm2’ye düştüğünü kontrol ediniz.

- “Vent” tahliye deliğine metal ya da sıvı yabancı materyal kaçması haline cihaz çalıştırıldığında cihazda problem olabilir, yangın ya da elektrik şoku meydana gelebilir.

- Cihazın güç kablosunu uzatmayın, bağlamayın ya da kıvırmayın. Üzerine ağır objeler koymayınız

- Never connect the power cord a power supply other than one of the rated voltage.

- Topraklanmış priz kullanın.

- Cihazın kapağını kapatmadan önce contasına herhangi bir yabancı materyalin sıkışmadığını kontrol ediniz.

- Sterilizasyonu yapılacak materyal atık torbası ya da benzer bir malzeme ise torbayı metal    sepet içine koyarak cihaz içine yerleştiriniz.

- Sterilizasyonu yapılacak şişelerin kapakları hafif aralık olarak cihazın kazanına yerleştirilmelidir.

- İşlemin tamamlanmasının ardından cihazın kapağını açarken ya da içindekileri boşaltırken ellerinizi ya da yüzünüzü cihazın kazanına yaklaştırmayınız, eldiven kullanınız.

- İşlem sırasında ve sonrasında cihaza dokunmak yanıklara sebep olabilir

- Sıvıların sterilizasyonundan sonra soğutma işlemi gerektiğinde sıcaklığın düştüğünü kontrol ediniz.

- “Tahliye şişesini cihaz basınç altında iken boşaltmayınız.

- “Tahliye şişesini tamamen soğumadan haraket ettirmeyiniz.

- Ses, koku ya da duman gibiherhangibir anormal durum farkeetiğinizde  cihazın hemen kapatın. Anormal durum devam etmesi durumunda ilgili firmayı arayınız.

- Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

- Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır.

- Korunması:Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

- Taşınması: Cihazın taşınması durumunda kapağı kapatınız ve open/close kolunu “lock” konumuna getiriniz.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Kullanım Kılavuzu

1.AMAÇ

Bu doküman pH-metre  kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. İklimlendirme dolabının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. KAPSAM

Bu doküman pH-metre  cihazının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

3.  TANIMLAR

Bu dokümanda kullanılmamıştır.

4. SORUMLULUKLAR

pH-metre  cihazının kullanımından ilgili öğrenci ve öğretim üyeleri sorumludur.

5. UYGULAMA

- Deneylerde kullanılan maddelerin, pH değerlerini istenilen seviyeye getirmek amacıyla kullanılır.

- Cihaz fişe takılır.

- Ana düğmeden cihaz açılır.

- PH metrenin ölçüm ucunun kuru kalmaması gerekmektedir. Bu sebeple uygun sıvı içerisinde bekletilen uç kısmı distile su ile yıkanır ve iyici kurulanır.

- Cal düğmesine basılırak kullanımdan önce cihazın kalibrasyonu yapılır. Ölçüm ucu  PH 7.01 olan  Buffer1 çözeltisine konur ve göstergede Ready yazana kadar beklenir.Çıkartılan uç distile su ile yıkanır ve kurulanır. CFM tuşuna basılır. Daha sonra ölçüm ucu  PH 4.01 olan  Buffer2 çözeltisine konur ve Ready yazana kadar beklenir. Çıkartılan uç distile su ile yıkanır ve kurulanır. CFM tuşuna basılır.

- PH metre artık ölçüme hazır durumdadır.PH aralığını ölçmek istediğimiz maddenin içine ölçüm ucu konulur ve pH seviyesi saptanır. Çıkartılan uç distile su ile yıkanır ve kurulanır.

- Kullanımı biten PH metrenin ucunun kuru kalmaması için uygun olan sıvı içinde bekletilir.

- Kullanımdan önce cihazın günlük kalibrasyonu yapılır.

- Cihaz laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak şekilde tezgah üstü kullanıma uygundur.

- Cihazın yerleştirdiği yüzeyde cihazın tamamiyle yüzeye temas ettiği kontrol edilmelidir.

- Cihazın ölçüm ucunun kuru kalmaması ve kullanılmadığı zamanlarda uygun solüsyon içinde bekletilmesi gerekmektedir.

- Kullanım sırasında ölçüm ucunun her defasında distile su ile yıkanıp kurulanmasına özen gösterilmelidir.

- Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

- Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır, karton kutu ambalajında laboratuarda saklanır.

- Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Kullanım Kılavuzu

1.AMAÇ

Bu doküman Su/Yağ Banyosu kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Su/Yağ Banyosu cihazının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. KAPSAM

Bu doküman Su/Yağ Banyosu cihazının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

3.  TANIMLAR

Bu dokümanda kullanılmamıştır.

4. SORUMLULUKLAR

Su/Yağ Banyosu kullanımından ilgili öğrenci ve öğretim üyeleri sorumludur.

5. UYGULAMA

- Cihaz farklı sıcaklıklarda su/yağ banyosu sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

- Cihaz 10-95C arasında farklı sıcaklıklarda su/ 10-200 C arasında farklı sıcaklıklarda yağ banyosu sağlayabilmektedir.

- Cihaz bir açma/kapama düğmesi ve 3 sinyal lambası ve sıcaklığı ayarlamak üzere iki düğmeye sahiptir.

- On/Off düğmesine basıldığında cihaz açılır.

Yeşil ışık kullanıma hazır olduğunu gösterir

Kırmızı ışık hata olduğunu gösterir

Sarı ışık sistemin ısındığını olduğunu gösterir.

- Sıcalık ve süre gibi ayarlar için “set” düğmesine basılır ve dönen ayar düğmesi ile menude istenilen “ºC temp”  “h delay” “h hold” seçeneğe gelinerek çalışılmak istenilen sıcaklık, inkubasyonun başlama süresi ve tekrarlanacak döngü ayarları yapılır ya da ayarlar iptal edilir.

- Cihazın periyodik bakımı yoktur ve kalibrasyonu gerekmez.

- Cihaz laboratuar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.

- Cihazın kullanılabilir hacmi 1000 ml’dir.

- Cihazın ana bağlantısı sıcak yüzeyden uzak tutulmalıdır.

- Cihazın paslanmaz çelik kalitesini korumak için su banyosunun demineralize edilmiş su ile doldurulması önerilir.

- Cihaz içindeki su seviyesi su tankının sağ duvarındaki iki işareti arasında olmalıdır. Su seviyesi su tankının üst sınırından 10mm ve 500mm arasında olmalıdır

- Cihazın su tankı boşaltma vanasından boşaltılır. Boşaltımdan önce içindeki sıvı oda sıcaklığına soğutulmalıdır. Kirlenmiş sıvılar doğrudan genel atık su sistemine boşaltılmamalıdır.

- Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

- Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır.

- Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

- Taşınması: Cihazın taşınması en az 2 kişi tarafından yapılmalıdır.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Kullanım Kılavuzu