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[bookmark: _Hlk44864925]1. AMAÇ 
Bu talimat Arşimet terazisi kullanım ilkelerini, çalışma koşullarını ve bakım yöntemlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
2. KAPSAM 
Bu talimat Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Duvar Resmi - Mozaik - Taş Atölyesi’nde bulunan Arşimet terazisi kullanımını ve bakımını kapsar.
3. TANIMLAR
Cihaz sayım ve tartım yapabilmektedir. Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR
Bu talimatın uygulanmasından atölye sorumlusu ve görevlileri sorumludur.
5. UYGULAMA 
5.1. CİHAZ VE MALZEMELER
Arşimet terazisi seti; 30 kg kapasiteli, alt kısmında kanca aparatına sahip terazi, sehpa, tel sepet, numune tutucusu ve su kovasından oluşmaktadır.
5.2. NUMUNE HAZIRLAMA VE ÇEVRE ŞARTLARI
· Deneyler, doğrudan güneş ışığına maruz kalmayan, titreşimsiz ve hava akımının sınırlı olduğu bir ortamda gerçekleştirilmelidir. 
· Ortam sıcaklığının ve bağıl nemin ölçümler boyunca mümkün olduğunca sabit tutulması önerilir. 
· Su ile yapılan deneylerde kullanılan suyun temiz olması, oda sıcaklığına yakın bir sıcaklıkta bulunması ve deney süresince değiştirilmemesi gerekmektedir.
5.3. KULLANIM 
· Terazinin alt kısmına demir kancayı takınız.
· Demir kancayı terazinin yerleştirildiği zemindeki deliğin kenarlarına temas etmeyecek şekilde konumlandırınız.
· Terazinin altına yerleştirilen su kabını, hacminin yaklaşık üçte ikisi dolacak şekilde suyla doldurunuz.
· Teraziyi sağ altta yer alan güç düşmesine basarak açınız. 
· Terazinin ekranında 3 gösterge bulunmaktadır. 
· Beyaz kutucuk (weight) hem sayım hem tartım yapıldığında toplam ağırlığı göstermektedir. Ağırlık değişimi de bu kutucuktan takip edilebilmektedir. Terazi açıldıktan sonra ekrandaki beyaz kutucuk 0 değerini göstermiyorsa “Zero/B.L” tuşuna basarak göstergeyi sıfırlayınız. 
· Kırmızı kutucuk (number) sayım yapılıyorsa adet, tartım yapılıyorsa 0 değerini gösterecektir.
· Mavi kutucuk (unit weight) sayım yapılıyorsa 1 adet örneğin ağırlığını, tartım yapılıyorsa 0 değerini gösterecektir. 
· Tel sepeti veya numune tutucuyu teraziye bağlı demir kancaya takınız.
· Tel sepetin veya numune tutucunun ağırlığını, numune yerleştirilmeden önce “TARE” tuşuna basarak sıfırlayınız. Sıfırlama işlemini beyaz kutucuk içerisinden takip ediniz.
· Deney yapılacak numuneyi tel sepetin veya numune tutucunun içine yerleştiriniz.
· Sehpaya takılı olan kolu saat yönünde çevirerek su kabının bulunduğu platformu yükseltiniz ve numunenin tamamen suya daldığından emin olunuz.
· Beyaz kutucuk içerisindeki değer kilogram cinsinden sonuç vermektedir. “Sample” tuşuna ardından “1” tuşuna ve tekrar sample tuşuna basarak sonucu mavi kutucuk içerisinde gram cinsinden görebilirsiniz.
· Numuneyi sudan çıkarmak için gri renkli dili açık konuma getirerek sehpaya takılı olan kolu saat yönünün tersine çevirmek yoluyla platformu indiriniz. Dili açık konuma getirirken aynı anda kolu tutarak platformun kontrollü bir şekilde inmesini sağlayınız. Uygun mesafede dili tekrar kapatınız.
· Ölçüm işlemi tamamlandıktan sonra teraziyi sağ altta yer alan “OFF” tuşuna basarak kapatınız.

5.4. DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
· Deney setini titreşimden en az etkilenecek şekilde düz ve sabit bir zemine yerleştiriniz.
· Teraziyi devamlı şarj halinde (prize takılı olarak) kullanmayınız.
5.5. CİHAZ BAKIM-ONARIM
· Her kullanım sonrası cihazı temiz bırakınız. Temizliği nemli ve temiz bir bezle yapınız. Terazinin üzerine doğrudan su sıkmayınız.
6. İLGİLİ DOKÜMANLAR
Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.
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