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1.AMAÇ 
Bu talimat Etüv (Nüve FN 500) cihazının kullanım ilkelerini, çalışma koşullarını ve bakım yöntemlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
2. KAPSAM 
Bu talimat Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Koruma Laboratuvarı’nda bulunan Etüv (Nüve FN 500) cihazının kullanımını ve bakımını kapsar.
3. TANIMLAR
Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR
Etüv cihazının kullanımından laboratuvar sorumlusu ve görevlileri sorumludur.
5. UYGULAMA 
5.1. CİHAZ VE MALZEMELER   
· Etüv cihazının ulaşabildiği azami sıcaklık 250ºC’dir.
5.2. NUMUNE HAZIRLAMA VE ÇEVRE ŞARTLARI
· Etüv cihazı laboratuvar ve oda koşullarında tezgâh üstü kullanıma uygundur.
5.3. KULLANIM 
· Etüv cihazının fişinin prize takılı olduğundan emin olunuz.
· Cihazın ön panelinde bulunan yeşil ON/OFF düğmesini ON konumuna getirerek cihazı açınız.
· Cihazın kontrol panelinde iki ekran bulunur. Sol ekranda ayarlanacak veya görüntülenecek parametre (P, Y, I, a veya n), sağ ekranda ise bu parametreye ait sayısal değer görüntülenir.
· Panelde bulunan F (Fonksiyon) tuşuna basılarak parametreler arasında geçiş yapılır. Yukarı ve aşağı tuşlarına basılarak sağ ekrandaki sayısal değer değiştirilir.
· Sol ekranda P görüntülendiğinde program ayarı yapılır. Diğer çalışma parametrelerinin ayarlanabilmesi için sağ ekrandaki değer 000 olarak ayarlanır.
· Sol ekranda Y görüntülendiğinde çalışma biçimi belirlenir. Sağ ekrandaki değerin 000 olarak ayarlanması süresiz çalışmayı, 001 olarak ayarlanması ise süreli çalışmayı ifade eder.
· Sol ekranda I görüntülendiğinde, sağ ekrandan cihazın ulaşması istenen çalışma sıcaklığı ayarlanır.
· Sol ekranda a görüntülendiğinde, sağ ekrandan istenilen çalışma süresi ayarlanır.
· Sol ekranda n görüntülendiğinde, cihazın ayarlanan sıcaklığa ulaşmasından sonra geçen süre sağ ekrandan takip edilir.
· Sıcaklık, süre ve diğer çalışma koşulları ayarlandıktan sonra F (Fonksiyon) tuşuyla tekrar P parametresine gelinir. Sağ ekrandaki değer 001 olarak ayarlandığında program başlatılır ve paneldeki sarı (çalışma süresi tanımlandıysa) ve kırmızı ışık yanar. Cihaz ayarlanan koşullarda çalışmaya başlar.
· İstenilen çalışma koşulları tanımlandıktan sonra numuneler cihaza yerleştirilir.
· Numuneler ilgili deney kapsamındaki süre kadar etüvde bekletilir.
· Çalışma bittikten sonra panelde bulunan F tuşuna tekrar basarak P parametresine ulaşılır. Sağ ekrandaki değer 000’a getirilir ve yeşil düğmeye basılarak cihaz kapatılır.

5.4. DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
· Etüv çalışırken kapağının tam olarak kapandığından emin olunmalıdır.
· Cihazın içi daima temiz ve kuru tutulmalıdır. 
· Örnekler ısıya dayanıklı cam malzemeler veya çelik tepsi içinde cihazın içine konulmalıdır.
· Sıcak numuneler etüvden alınırken numune kapları mutlaka metal maşa ya da uygun eldiven kullanarak çıkarılmalıdır.
· Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa fişi prizden çıkarılmalıdır.
5.5. CİHAZ BAKIM-ONARIM
· Cihazın üreticisi tarafından kullanıcılar için özel bir bakım işlemi önerilmemiştir.
· Cihazın içindeki örneklere ait kalıntılar cihaz kapatıldıktan ve soğuduktan sonra uzaklaştırılmalıdır.
6. İLGİLİ DOKÜMANLAR
Laboratuvarda cihaza ait herhangi bir doküman bulunmamaktadır.

	Hazırlayan
	Sistem Onayı
	Yürürlük Onayı

	Birim Kalite Sorumlusu
	Yönetim Temsilcisi
	Dekan



image1.png




